米开罗那手套箱操作规程

注意事项

- 未经培训者，请勿擅自操作！

- 往手套箱放入特殊药品或非常规物品前请咨询！

- 使用者不能留长指甲，不能戴手表、戒指或其他易破坏手套的饰品进行操作。且在使用手套箱操作前必须要先戴上手套，以防弄破手套箱手套，进入和脱出箱体橡胶手套要均匀、缓慢。

- 一般使用小过渡仓，大过渡仓的使用请咨询管理员。

- 液晶显示警报信息请联系仪器管理员，不可随意更改面板中参数设置。

- 若需要进行泵油更换，钢瓶更换、箱体再生、清洗等操作或突发事件，请联系管理员。

使用操作

- 使用前三检查：

（1）水分和氧气含量均应保持在<0.1ppm；

（2）减压阀气体输入（靠近钢瓶）表头压力≥3MPa以上，输出表头压力为0.4-0.5MPa范围内，箱内为正压。

（3）确认液晶面板常亮状态（分析仪和循环显示绿色），且无警报信息。

- 点击面板上的真空泵和照明。

- 从箱外将物品移入箱内

- 将小过渡仓旋钮旋到右边清洗位置，待小仓压力表为0后再旋到垂直关闭位置，打开小过渡仓的外仓门

- 将物品放入仓内前部（靠里，便于取放），关闭外仓门

- 将旋钮旋到左边抽真空位置，待压力表降为-0.1后再充气

- 连续三次“抽真空—充气”，待小仓压力表为0后再将旋钮旋到垂直关闭状态

- 确保戴好手套后再均匀、缓慢地进入手套箱橡胶手套要，同时观察和确保箱体压力范围在5mbar到1mbar之间，也可在使用手套时脚踩地上的两个踏板来调节手套箱内压力，左侧踏板充气，右侧踏板放气。

- 打开内仓门，将物品移入箱内，关闭内仓门，慢慢退出手套。

- 从箱内将物品移出箱外

- 连续三次“抽真空—充气”，待小仓压力表为0后再将旋钮旋到垂直关闭状态（移出样品时记得先清洗小过渡仓）

- 点击面板上的设定，调节工作压力范围在45mbar到1mbar之间，使用手套时脚踩地上的两个踏板来调节手套箱内压力，左侧踏板充气，右侧踏板放气，但充放气时的压力始终保持在设定值5mbar到1mbar之间。

- 打开内仓门，将物品放入箱内，关闭内仓门

- 慢慢退出手套，以防循环系统自动关闭

- 打开外仓门，将物品移出小仓，关闭外仓门

- 在完成放样或者取样后都应确保压力范围在5mbar到1mbar之间，防止外面空气进入，并将小过渡仓抽至真空状态后使旋钮处于垂直关闭状态，最后再关闭真空泵和照明。

- 使用完成后填写“使用记录”。